TC-2200型在线余氯测试仪

TC-2200 Dissolved Oxygen Controller

使用说明书

Instruction Manual

上海阔思电子有限公司

Shanghai kuosi electronic CO.,LTD

注意事项

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商,切勿自行修理。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行标定；若您的电极购买时间已近一年或电极存在质量问题，请注意更换。

- 执行标定工作之前请将仪器通电预热三十分钟。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

1.产品配置

请确认您所购买的检测仪，包装盒是否完整，如有包装损坏或是有任何配件短缺的情形，请您尽快与经销商联系，配置如下。

标准配置

◇ 仪表一台

◇ 余氯电极一支,备用膜头一个，备用电解液一瓶

◇ 流通槽及其配件1套

◇ PH电极一支（含4.00,6.86及9.18标准液各1袋）

◇ 紧固锁紧条两根

◇ 用户使用说明书一本

可选附件

◇ 电极安装支架

◇ 485通信接口及485转232或485转USB转换器

2.产品简介

TC-2200型检测仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能余氯检测仪，采用进口元器件和渗透膜头，基于最新的极谱分析技术及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术，确保仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。

主要特点：

◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

◇多参数同时显示：余氯值、次氯酸值、PH值、温度、输出电流等同时显示，直观易读，并有量程超限提示。

◇有恢复出厂设置功能，斜率修正功能。

◇手动/自动PH补偿功能和温度补偿功能。

◇通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容），4～20 mA电流输出对应的余氯值可以任意设定。

◇光电隔离4-20mA电流输出。

◇迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作功能。

◇看门狗功能：确保仪表不会死机。

◇核心器件均来自国外著名品牌。

◇掉电保护＞10年。

3.技术指标

- 测量范围：次氯酸（HOCL）：0-10.00 mg/L，余氯：0-20.00 mg/L，PH值：0-14pH,温度：0~60℃

- 分 辨 率：0.001mg/L,0.01mg/L,0.01pH,0.1℃

- 精    度：优于±1%或±0.01 mg/L，±1%或±0.01 mg/L，±0.02pH, ±0.5℃

- 手动/自动PH补偿功能（0-14）和温度补偿功能（0~60℃）。

- 控制接口：两组继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

- 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

- 继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC

- 工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

- 输出负载：负载＜350Ω（4-20mA）

10. 输入阻抗：≥1×1012Ω

11. 工作电压：220VAC10%、50/60Hz

- 尺    寸：96×96×115 mm

- 开孔尺寸：91×91mm

- 重    量：0.9Kg

4.仪表安装

4.1.主机安装

1.在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口。

2.将仪表插入仪表柜，并紧固锁紧条。

4.2.电极安装

余氯电极、PH电极装入流通池的方法如图。如采用沉入（插入）式安装方式，电极不带流通测量槽，直接分别将余氯电极和PH电极用连接杆连接（防止电极电缆线进水）插入水中后，用固定支架固定即可。安装前请务必使用生料带（螺纹处）做好防水封闭工作。在线监测被测介质应保持一定的流速且恒定，最低流量15cm3/S。

安装方式示意图

5.仪表面板及接线说明

前面板按键

| 软键提示 | 按键功能 | 功 能 描 述 |
| --- | --- | --- |
|  | 返回键 | 测量状态下查看相关参数设置；“设置菜单”相关的上下层界面之间返回上层界面 |
|  | 右位移键 | 循环选择参数的数位 |
|  | 上位移键 | 改变选定的参数位数值大小及参数转换 |
|  | 下位移键 | 向下选择相关子菜单 |
|  | 确认键 | 测量状态下进入主菜单；确认选定子菜单；确认选项和参数 |

后面板接线说明

| 1. T： 温度补偿 | 11. LOW：低点继电器常开端 |
| --- | --- |
| 2. T： 温度补偿 | 12. LOW：低点继电器常开端 |
| 3. A： 余氯测量 | 13.HIGH：高点继电器常开端 |
| 4. K： 余氯测量 | 14.HIGH：高点继电器常开端 |
| 5. PH- ： pH参比 | 15. NC：未定义 |
| 6. PH+ ： pH测量 | 16. NC：未定义 |
| 7. A: RS-485 + | 17. NC：未定义 |
| 8. B: RS-485 - | 18. L ：220V火线 |
| 9. 4~20mA+ | 19. NC：未定义 |
| 10. 4~20mA- | 20. N ：220V零线 |

注：如需要RS-232通讯，请选择合适的RS-485转RS-232配备器。本仪表RS-485接口部分兼容MODBUS协议，详情请咨询厂家或经销商。

6.仪表功能设置

6.1主界面显示：

0.20  mg/L

25.0℃      4.12mA

0.132mg/L    7.20PH

主界面中余氯值为主显示，温度值、电流值、次氯酸值、PH为副显示。正上方为当前余氯测量值，25.0℃为当前温度值，4.12mA为电流输出值，0.132mg/L为次氯酸值，7.20PH为PH值。

6.2主菜单界面显示：

在主显示界面下，按“         ”键进入用户登陆界面，输入密码“1000”后进入“设置菜单”界面，该界面的菜单说明如下表：

| 序号 | 菜单名称 | 菜单内容介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量参数 | 设置PH补偿，温度补偿，调整仪表的零点和斜率 |
| 2 | 控制参数 | 设置余氯值超限的控制 |
| 3 | 变送参数 | 设置余氯值变送量4-20MA的起始范围迁移 |
| 4 | 密码更改 | 重新设置登录密码 |
| 5 | 通讯设置 | 设置通讯波特率和仪表地址 |
| 6 | 背光设置 | 设定背光常开或延时关闭 |
| 7 | 报警声讯 | 设定蜂鸣器的开启或关闭 |
| 8 | 出厂参数 | 将仪表的参数恢复到出厂前的参数状态 |
| 9 | 电极校正 | PH电极的校正，余氯电极的零点和斜率校正 |

6.3测量参数界面：

注：通过按“        ”可以选择进入“PH补偿”选择手动或者自动，“温度补偿”手动或者自动，修正电极斜率百分比，调节零点值，按“        ”进入设置。

6.4控制参数界面：

注：通过“          ”可以选择进入“高报设置”或者“低报设置”参数界面，按“          ”进入。

6.5变送参数界面：

注：通过“          ”和“          ”输入参数，修改4-20MA对应的区间范围，按“          ”保存。

6.6密码更改界面：

注：首先输入旧密码，如果输入正确则可以进入输入“新密码”界面，密码更改后按“          ”保存。

6.7背光设置界面：

注：首先选择背光“常亮”还是“延时”，如果选择“延时”则要输入“延时时间”。

6.8报警声讯界面：

注：选择报警时声音“开启”或者“关闭”，选择后按“          ”保存。

6.9 电极校准界面：

注：进入电极校准菜单，如果选择手动PH补偿的话，需要先进行PH校准后才可以进行零点和斜率校准，选择对应的菜单后按“          ”进入校准。

6.9.1 PH电极校准：

    - 校正工作之前，请检查仪器接线是否正确，上电预热20分钟。

    - 配好4.00pH、6.86pH、9.18pH 三种标准溶液。

    - 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液4.01pH中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。

    - 通过菜单进入电极校准界面：

    - 屏幕显示“4.00pH校准”，中部显示电极输出的mV电压值,待mV稳定后按“确认键OK”则进行标定，标定完毕提示成功

    - 重复上述两步骤，分别标定6.86pH、和9.18pH两点。每标完一种标准溶液后，电极一定要用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干后，才可放到下一种待标标液里面。

    - 上述标定完毕自动进入溶液温度标定界面，如果是自动温补，显示电极测量的溶液温度值，如果是手动温补，可以通过按键输入溶液温度，按“确认键OK”即保存参数完成标定，如果此时按“退出键ESC”即退出到主界面，前面标定的参数都不予保存。

6.9.2 余氯电极校准界面：

由于每支余氯电极的零电流及电极斜率不尽相同，随着填充液（电解液）的消耗，零电流和斜率在使用过程中会逐渐变化，产生老化现象，而且每次添加电解液或更换渗透膜也会引起零电流和斜率的变化，这就需要定期进行“标定”，以保证测量精度。菜单如下：

（1）零点标定：

保持渗透膜头干净，标定前用干净滤纸将电极底部的水滴轻轻地吸干(不要用滤纸去擦电极，以免擦破电极膜)，把余氯电极置于无氯水中（如蒸馏水、纯净水等），按ENTER键，进入零点标定菜单，如下所示。

参考电极电流：负表示零位正偏置；正表示零位负偏置。

稍置片刻，等电流值示稳定，OK键，确认存储。

（2）斜率标定：

（2.1）有条件的参考方法：

标定用设备材料：

小型搅拌器一台，实验室用余氯仪一台，250mL玻璃烧杯一只，

微量移液器一只，次氯酸钠溶液适量，4.00或6.86pH缓冲溶液适量。

操作：在玻璃烧杯内加4.00或6.86pH的缓冲溶液200mL，放置于搅拌器上（搅拌速度低速）搅拌。将余氯电极和pH电极同时放置于缓冲溶液中，用移液器向缓冲溶液中加10-30μL的次氯酸钠溶液（余氯值0.5-1mg/L），用实验室余氯仪测得的实际读数输入到本CL-8500余氯仪内。操作办法见下文。

（2.2）无条件的简易办法：

自制含有余氯水0.5-1mg/L左右，将经活化的余氯电极放入，用实验室办法测得余氯水中的实际读数，将读数输入到本仪表CL-8500内。

（2.3）余氯标准液方法：

将余氯电极和pH电极放置于已知余氯标准液中进行标定。余氯标准液的配置请参照《生活饮用水标准检验法》GB5750-85。操作方法同（2.2）

（2.4）斜率标定具体操作方法：

进入余氯斜率标定菜单。标定前，把余氯电极置于已知浓度的余氯标准液中，PH电极也可放入（若无PH电极，PH要选择手动补偿），操作仪表按OK键进入，如下图：

等待电流值，PH值稳定（如果是自动PH补偿，电流下面PH值会变化，此时的PH为标定溶液的PH值），然后按”OK键”，之后菜单会弹出光标，如下图：

标量值默认是1.00mg/L，按“上下左右”键改成已经浓度值，比如1.50mg/L，保存数据。下面余氯测量值稳定后（±0.02mg/L），表明已标好。按OK键返回上一级菜单。

注：如果PH补偿选择了手动补偿，则最后斜率标定成功后，会弹出一个输入当前标液PH值的菜单，我们需要 手动输入当前已知标液的真实PH，如果完毕按OK键保存退出。

经正确标定后，通常在纯水中测不到余氯值或很小，放入自来水中能测到数值，一般在0.05～1mg/L左右（根据当地自来水质情况）。

6.10出厂默认值：

| 菜单名称 | 设置范围 | 出厂默认值 |
| --- | --- | --- |
| 高报吸合值 | 1.00 ～ 20.00 mg/l | 20.00 mg/l |
| 高报断开值 (小于吸合值) | 0.00 ～ 19.99 mg/l | 19.90 mg/l |
| 低报吸合值 | 0.00 ～ 19.00 mg/l | 0.00 mg/l |
| 低报断开值 (大于吸合值) | 0.01 ～ 20.00 mg/l | 0.10 mg/l |
| 4mA对应值 | 0.00 ～ 19.00 mg/l | 04.00 mg/l |
| 20mA对应值 (大于4mA值) | 1.00 ～ 20.00 mg/l | 20.00 mg/l |
| 用户密码 | 0 ～ 9999 | 1000 |
| 波特率 | 2400、4800、9600 | 9600 |
| 本机地址 | 2 ～ 99 | 2 |
| 背光设置 | 常亮/延时 | 延时 |
| 延时时间 | 5 ～ 99 S | 60 S |
| 报警声讯 | 开启/关闭 | 开启 |

6.11继电器报警：

继电器大于（或小于）报警吸合值动作，低于（或大于）断开限值释放，继电器动作图如下：

动作点

报警吸合值

回差区

报警断开值

测量值          释放点

继电器在驱动电感性负载时，请加装中间继电器，以免触点开断时被电感反电势击穿电离，烧损触点。

7.电极使用保养

本公司研发的余氯电极应用极谱式原理,采用高性能透氧膜, 响应时间短，测量准确，性能稳定，维护方便。

余氯电极电维护请注意以下几点：

(1) 电极应定期清洗，拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜，不能用滤纸擦电极上的透氧膜，以免损坏透氧膜。

(2) 必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

(3) 仪器显示值与实际值相差很大时，可能电极内的电解液干涸，需重新灌注入电解液，一般情况下更换或添加电解液的维护工作每6个月进行一次；渗透膜破裂时需要更换备用一体膜头。每次更换或添加电解液或更换备用一体膜头后，电极需重新极化和标定。具体步骤如下：

拧开电极下部的黑色部分电极护罩，取下备用的一体化膜头，将圆柱体倒过来(不要让透气膜碰到其他东西)，灌入原配的电解液，在一体化膜头内装入半满电解液再装入氧电极内芯 ，让多余的电解液排掉，旋紧并保证膜能贴紧电极芯的头部即可。更换好电解液后，应重新进行极化和标定。标定时必须用已知浓度的溶液作为参照标准进行标定。

(4)电极极化：电极连接到仪器上后，连续通电2小时以上，即为极化，电极极化后才能进行标定。

(5)当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时，应及时取出电极，并清洗干净套上保护帽。

(6)如果电极失效需更换电极。